# G.E.R.N.: Dynamic stretch cycler [Bose]

## Allgemein

- Kammer steril halten, falls nachfolgende Zellbesiedlung gewünscht

  - Sterilisierte Einzelteile mit Isoprop besprühen  in Sterilbank

## 1) Anschalten & Zusammenbau der Kammer

- Stromquellen anschalten: 1. unten rechts, 2. oben rechts, 3. unten links, 4. oben links

- 2 unterschiedliche Klammerarme verfügbar: 1 lang, 1 kurz wählen

  - In der Maschine: langer Arm oben, kurzer unten

- Klammer ggf mit kleinem Imbus festziehen

- Gummistopfen mit spitz zulaufendem Teil nach innen reinstecken  Platte drauf + festschrauben, Klammer von innen durch das Gummi stecken, Gummi nach außen stülpen

- Klammerarm und Klammer ineinander drehen, dabei Gummiaufsatz dazwischen klemmen, sollte möglichst gleichmäßig / gerade sitzen

- Wdh. auf der anderen Seite

- Schrauben der Klammern (innen) müssen in die selbe Richtung zeigen

Schelle

Klammerarme durch Schellen fixieren, 1 Arm sollte dabei in einem bestimmten Abstand fixiert sein (hier rechts):

- Schrauben der Schellen sollten nach vorne zeigen

- Hintere Plexiglasplatte draufschrauben  PBS / Medium / etc. einfüllen

- Vor Einsetzen der Klammern 2 Klammern als Abstandshalter auf hintere Plexiglasplatte legen

- Klammern in Greifarme platzieren, dabei Klammern + Probe am besten nach vorne lehnen, einen Greifarm lösen und anschließend wieder befestigen mit Schelle

- Obere Plexiglasplatte draufsetzen und checken, ob genug Flüssigkeit in der Kammer ist

## 2) Befestigung der Kammer

- Ggf. Schraube oben leicht lösen, wenn noch nicht gelöst

- Reinstellen  Stifte der Rückwand müssen in obere und untere Befestigungsplatte greifen

- Hebel oben und unten festmachen

Schraube leicht lösen  Platte lässt sich hoch- und runterschieben  wieder festziehen

Mit Imbusschlüssel nach links drehen, um zu lösen  aufliegende Platte lässt sich verschieben  wieder festziehen

Schrauben festdrehen  Halterung zieht sich nach oben, hält Arm fest

Nach unten schieben, bis fest

- Wenn alles fest ist, Schellen der Kammer lösen

## 3) Messung

- Software: Wintest

- Project file auswählen: Standard 1 oder individuelles Standard-File

- Local: High auswählen

- Disposition & Load 2 (für Kammerposition rechts) zu Beginn auf 0 setzen (Rechtsklick  Properties  Auto  OK)

- Ggf. Preset 1 setzen (maximale Auslenkung)

  - Level = Ausdenhnung in mm eintragen

  - Rate 0,05

- Preset 2 ggf. setzen (Nullpunkt)

- Einige Male Preset 1 und 2 klicken und beobachten, ob alles ok ist

- Vor Starten der Messung Disposition und Load 2 wieder auf 0 setzen

- Starten der Messung:

  - Data Acquisition  Timed Data

    - Scan Time eingeben

    - Scan Points eingeben

    - No. Of scans wählen

    - File Info  Datei anlegen

  - Setup  Waveform

    - Sine wählen

    - Level 1 = 0

    - Level 2 = max. Auslenkung

    - Ggf. Frequenz ändern (z.B. für langsame Ausdehnung bei Reißtest)

  - RUN

## 4) Ausschalten

- STOP drücken

- Preset 2  kommt zum Nullpunkt zurück

- Local  Off

- Schellen wieder anbringen, Kammer rausnehmen

- Kippschalter in umgekehrter Reihenfolge ausmachen